用户需求书

- 1、项目概况

项目名称：水污染源在线监测系统运行维护服务项目

项目编号：

项目预算：预算9万元/年。

资金来源：

合同履行期限：    年。

付款方式：按合同约定支付。

- 2、供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（提供营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件或三证合一营业执照副本复印件）；

（2）具有依法缴纳税收和社会保、障资金的良好记录（提供2024年至今任意1个月的社保缴费证明和纳税记录，零纳税须提供税务部门盖章的纳税申报表复印件）；

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

（4）提供供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单和没有被列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（提供4张查询截图，显示的查询时间范围须在本项目采购公告发布之后至投标截止日之间）；

（5）符合法律、行政法规规定的其他条件。

- 3、服务要求

1.引用下列规范性文件等对水污染源在线监测系统运行维护：

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准。

HJ355-2019 水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运行技术规范。

HJ 15 超声波明渠污水流量计技术要求及检测方法。

HJ 91.1污水监测技术规范。

HJ 212污染源在线监控（监测）系统数据传输标准。

HJ 353水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）安装技术规范。

HJ 354水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）验收技术规范。

HJ 356水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）数据有效性判别技术规范。

- 2.设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线CODcr分析仪 | 年 | 1 |
| 2 | 氨氮自动分析仪 | 年 | 1 |
| 3 | PH水质在线监测仪 | 年 | 1 |
| 4 | 流量计 | 年 | 1 |
| 5 | 余氯分析仪 | 年 | 1 |
| 6 | 在线悬浮物分析仪 | 年 | 1 |
| 7 | 水质自动采样器 | 年 | 1 |

- 3.服务内容

水污染源在线监测系统运行维护服务项目服务内容，一是水污染源在线监测软硬件（CODcr、NH3-N、PH、流量计、数采仪、设备校准和比对试验、药剂、数据采集传输、废液处理、流量计手工季度比对及检定、设备零配件等）运行维护。二是按需提供符合污水处理次氯酸钠消毒溶液（浓度9%）。具体如下：

（一）日常运行维护

1.日检查维护

（1）每日查看的方式检查仪器、数据传输等系统运行状态，并判断系统运行是否正常。发现仪器、数据有异常情况，立即到现场检查维护。

（2）每48小时自动进行氨氮，CODcr水质在线监测仪的零点和量程的校正。

2.周检查维护

（1）每周对水污染源在线监测系统至少进行 1 次现场维护。

（2）检查自来水供应、泵取水情况，检查内部管路是否通畅，仪器自动清洗装置是否运行正常，检查各仪器的进样水管和排水管是否清洁，必要时进行清洗。定期对水泵和过滤网进行清洗。

（3）检查监测站房内电路系统、通讯系统是否正常。

（4）对于用电极法测量的仪器，检查电极填充液是否正常，必要时对电极探头进行清洗。

（5）检查各水污染源在线监测仪器标准溶液和试剂是否在有效使用期内，保证按相关要求定期更换标准溶液和试剂。

（6）检查数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏，对数据进行抽样检查，对比水污染源在线监测仪、数据采集传输仪及监控中心平台接收到的数据是否一致。

（7）检查水质自动采样系统管路是否清洁，采样泵、采样桶和留样系统是否正常工作，留样保存温度是否正常。

（8）若部分站点使用气体钢瓶，应检查载气气路系统是否密封，气压是否满足使用要求。

3.月检查维护

（1）每月的现场维护应包括对水污染源在线监测仪器进行一次保养，对仪器分析系统进行维护；对数据存储或控制系统工作状态进行一次检查；检查监测仪器接地情况，检查监测站房防雷措施。

（2）水污染源在线监测仪器：根据相应仪器操作维护说明，检查和保养易损耗件，必要时更换；检查及清洗取样单元、消解单元、检测单元、计量单元等。

（3）水质自动采样系统：根据情况更换蠕动泵管、清洗混合采样瓶等。

（4）TOC水质自动分析仪：检查 TOC-CODCr 转换系数是否适用，必要时进行修正。对TOC 水质自动分析仪的泵、管、加热炉温度进行一次检查，检查试剂余量（必要时添加或更换），检查卤素洗涤器、冷凝器水封容器、增湿器，必要时加蒸馏水。

（5）pH 水质自动分析仪：用酸液清洗一次电极，检查 pH 电极是否钝化，必要时进行校准或更换。

（6）温度计：每月至少进行一次现场水温比对试验，必要时进行校准或更换。

（7）超声波明渠流量计：检查流量计液位传感器高度是否发生变化，检查超声波探头与水面之间是否有干扰测量的物体，对堰体内影响流量计测定的干扰物进行清理。

（8）管道电磁流量计：检查管道电磁流量计的检定证书是否在有效期内。

4.季度检查维护

（1）水污染源在线监测仪器：根据相应仪器操作维护说明，检查及更换易损耗件，检查关键零部件可靠性，如计量单元准确性、反应室密封性等，必要时进行更换。

（2）对于水污染源在线监测仪器所产生的废液应以专用容器予以回收，并按照( GB 18597)的有关规定，交由有危险废物处理资质的单位处理，不得随意排放或回流入污水排放口。

5.检查维护记录

运行人员在对水污染源在线监测系统进行故障排查与检查维护时，应作好记录。

6.其他检查维护

（1）保证监测站房的安全性，进出监测站房应进行登记，包括出入时间、人员、出入站房原因等。

（2）保持监测站房的清洁，保持设备的清洁，保证监测站房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。

（3）保持各仪器管路通畅，出水正常，无漏液。

（4）对电源控制器、空调、排风扇、供暖、消防设备等辅助设备要进行经常性检查。

（5）其它维护按相关仪器说明书的要求进行仪器维护保养、易耗品的定期免费更换工作。

7.运行技术及质量控制要求

（1）运行技术要求

1）运行技术要求按HJ/《水污染在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运行技术规范》进行。

2)每月至少进行一次实际水样比对试验和质控样试验，进行一次现场校验，可自动校准或手工校准。

3)每季进行重复性、零点漂移和量程漂移试验。

4)CODcr平均无故障运行时间≥360h/次，其余≥720h/次 。

5)pH、温度和流量监测数据数不小于污水累计排放小时数的6倍，其余项目不小于污水累计排放小时数。

6)设备正常运转率达90%。

（2）质量控制要求

1)维护人员按国家相关规定，经培训考核合格，持证上岗。

2)在线监测仪器应通过检定或校验，在有效使用期内。应具备运行过程中定期自动标定和人工标定功能，以保证在线监测系统结果的可靠性和准确性。

3)每周用国家认可的质控样对自动分析仪进行一次标样溶液核查，质控样测定的相对误差不大于标准值的10%。

4)按照国家规定的监测分析方法进行实际水样比对试验。

5)样品采集和保存严格执行HJ的有关规定。

8.仪器的检修要求

（1）在线监测设备需要停用、拆除或者更换等的，应当事先报经环境保护有关部门批准。

（2）发现故障或接到故障，应及时现场进行针对性维修，此类故障维修时间不超过8小时，对不易诊断和维修的仪器故障，若72小时内无法排除，应安装备用仪器。

（3）仪器经过维修后，在正常使用和运行之前应确保维修内容全部完成，性能通过检测程序，按国家有关技术规定对仪器进行校准检查。若监测仪器进行了更换，在正常使用和运行之前需对仪器进行一次校验和比对实验。

（4）若数据存储或控制仪发生故障，应在12小时内修复或更换，并保证已采集的数据不丢失。

（5）应备有足够的备品备件及备用仪器，对其使用情况进行定期清点，并根据实际情况进行增购，以不断调整和补充各种备品备件及备用仪器的存储数量。

（6）在线监测设备因故障不能正常采集、传输数据时，应及时向环境保护部门报告，必要时采用人工方法进行监测，人工监测的周期不低于每两周一次。

9.运行记录台账要求

（1）监测仪器校准、零点和量程漂移、重复性、实际水样比对和质控样试验的例行记录。

（2）监测仪器的运行调试报告、例行检查、维护保养记录。

（3）检测机构的检定或校验记录。

（4）仪器设备的检修、易耗品的定期更换记录。

（5）各种仪器的操作、使用、维护规范。

（6）按省市环境部门要求，完成《月度维护巡检记录表》《仪器量程与系数记录表》《水质在线监测系统运营巡检记录表》《水质在线监测系统出入站房记录表》《水质在线监测系统试剂更换记录表》《污染源自动监控系统水

质在线监测系统废液收集记录表》《水质在线监测系统校准校验记录表》《季度维护检验记录表》《水质在线监测系统故障检修记录表》《水质在线监测系统配件更换记录表》《自动监测系统仪器实际水样比对试验结果记录表》《自动监测站停站申请表》《自动监测站复站申请表》等表记录，按照台帐记录标准记录现场各设备、系统等情况，并签字确认。

（7）各类表格台账记录填写清晰、完整，现场记录应在现场及时填写，有专业维护人员的签字。

（8）与仪器相关的记录可放置在现场，所有记录均应妥善保存。