- 儋州市白马井镇中心卫生院DR机、DR洗片机、阴道镜、压力蒸汽灭菌器等设备购置项目

## 项目编号：HNHY-2025-013

- 竞

- 争

- 性

- 磋

- 商

- 文

- 件

- 采   购   人：儋州市白马井镇中心卫生院

采购代理机构：海南和一项目管理咨询有限公司

二○二五年八月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 供应商须知	5

第三章 采购需求	18

第四章 政府采购合同条款	24

第五章  评审办法	31

第六章 响应文件内容和格式	44

# 第一章 竞争性磋商公告

项目概况

儋州市白马井镇中心卫生院DR机、DR洗片机、阴道镜、压力蒸汽灭菌器等设备购置项目采购项目的潜在供应商应在海口市国贸路40号长城大厦1502室 获取采购文件，并于2025年8月29日上午9时30分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：HNHY-2025-013；

项目名称：儋州市白马井镇中心卫生院DR机、DR洗片机、阴道镜、压力蒸汽灭菌器等设备购置项目；

采购方式：竞争性磋商；

预算金额：831000.00元；

最高限价：831000.00元；

采购需求：儋州市白马井镇中心卫生院DR机、DR洗片机、阴道镜、压力蒸汽灭菌器等设备购置项目，一批不分包，简要技术需求或服务要求详见“采购需求”；

合同履行期限（交付期）：自合同签订之日起30日历天内供货、安装并调试完成；

本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1、具有独立承担民事责任的能力；

1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6、法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1、 ①投标人为生产企业的，投标货物若属于第一类医疗器械产品，须提供第一类医疗器械生产备案凭证 ，投标货物若属于第二类、第三类医疗器械产品 ，须提供医疗器械生产许可证；投标人为经营企业的，投标货物若属于第三类医疗器械产品，须提供医疗器械经营许可证和投标货物生产厂家的医疗器械生产许可证，投标货物若属于第二类医疗器械产品，须提供第二类医疗器械经营备案凭证，投标货物若属于第一类医疗器械产品 ，则无须提供此项；②投标货物属于第一类医疗器械产品须提供第一类医疗器械产品备案凭证 ，属于第二类、第三类医疗器械产品则须提供完整的医疗器械注册证。

3.2、供应商未被列入“中国执行信息公开网”（http：//zxgk.court.gov.cn）“失信被执行人”、信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“重大税收违法失信主体”及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”三类不良信用记录（信用记录以“中国执行信息公开网”（http：//zxgk.court.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上公布的信用记录为准）。

- 三、获取采购文件

时间：2025年8月19日至2025年8月25日，每天上午9：00至11：30，下午3：00至5：00（北京时间，法定节假日除外）；

发售标书地点：海口市国贸路40号长城大厦1502室 ；

获取方式：携带以下资料至发售标书地点获取采购文件：（1）法定代表人授权委托书原件和被授权人身份证原件（附法定代表人身份证明）；以上资料提供完整一套复印件留存代理公司，且必须加盖供应商原始公章。

标书售价：0元，售后不退；

- 四、响应文件提交

截止时间：2025年8月29日上午9时30分（北京时间，逾期或不符合规定的响应文件恕不接收）；

地点：海南共建电子招投标交易平台（海口市美兰区海秀东路74号鸿泰大厦14层）开标室 3，如有变动另行通知；（适用于现场递交）。

- 五、开启

时间：2025年8月29日上午9时30分（北京时间，逾期或不符合规定的响应文件恕不接收）；

地点：海南共建电子招投标交易平台（海口市美兰区海秀东路74号鸿泰大厦14层）开标室3，如有变动另行通知；（适用于现场递交）。

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

7.1、本采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》《海南省绿色产品政府采购实施意见（试行）》《海南省财政厅 海南省工业和信息化厅关于落实超常规举措加大对中小企业政府采购支持的通知》等。

7.2、采购信息及采购结果发布媒体：中国招标投标公共服务平台、儋州市人民政府网以公告形式发布。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名        称：儋州市白马井镇中心卫生院

地        址：海南省儋州市白马井镇涌泉街

联系方式：何先生0898-23600852

2.采购代理机构信息

名        称：海南和一项目管理咨询有限公司

地        址：海口市国贸路40号长城大厦1502室

联系方式：程工0898-68595567

3.项目联系方式

项目联系人：程工

电      话：0898-68595567

# 第二章 供应商须知

- 1. 总则

1.1 名词解释

1.1.1 采购人：儋州市白马井镇中心卫生院

1.1.2 采购代理机构：海南和一项目管理咨询有限公司

1.1.3 供应商：已按照本磋商文件“第一章 竞争性磋商公告”的规定获取采购文件并向采购代理机构提交响应文件的申请人。

1.1.4 采购文件主要是指磋商公告以及磋商文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

1.1.5 构成磋商文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“采购需求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在参加政府采购活动阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。

1.1.6 重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额（200万元以上）罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

1.2 适用范围

1.2.1 本磋商文件仅适用于采购代理机构组织的本次政府采购活动。

1.2.2 本磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

1.3 合格的供应商

1.3.1 供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本磋商文件第一章“申请人的资格要求”规定的特定资格要求；

1.3.2 不属于禁止参加本项目政府采购活动的供应商；

1.3.3 供应商应遵守中华人民共和国的有关法律、行政法规；

1.3.4 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》及有关释义，银行、保险、石油石化、电力、电信运营商等有行业特殊情况的，其分支机构可参与本项目的政府采购活动，其分支机构可视为“具有独立承担民事责任能力的法人”（即采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料）。

1.4 相关费用

1.4.1 无论磋商过程中的做法和结果如何，供应商均自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

1.5 法律适用

1.5.1 本次政府采购活动及由本次采购产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

1.6 知识产权

1.6.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

1.6.2 除非磋商文件特别规定的，否则采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

1.6.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

1.6.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

1.7 法律、行政法规规定的其他条件，供应商存在下列情形之一，按无效响应处理：

（1）被依法暂停或者取消参加政府采购活动资格；

（2）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动；

（6）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动（供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制磋商文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为磋商文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制）。

（7）法律、行政法规、部门规章和其他政府采购政策规定的其他情形。

1.8 信用记录查询以“中国执行信息公开网”（http：//zxgk.court.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上公布的信用记录为准，由采购人或采购代理机构在开标现场进行查询核验。

- 2. 磋商文件

2.1 磋商文件的组成

2.1.1 磋商文件由六部分组成，包括：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  采购需求

第四章  政府采购合同条款（草案）

第五章  评审办法

第六章  响应文件内容和格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件规定的其他实质性内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

2.3 磋商文件可能实质性变动内容

| 采购项目名称 | 采购标的主要需求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 儋州市白马井镇中心卫生院DR机、DR洗片机、阴道镜、压力蒸汽灭菌器等设备购置项目 | 技术 | 服务 | 合同条款 |
|  | 详见第五章“采购需求” | 详见第五章“采购需求” | 详见第四章“政府采购合同条款（草案）” |
| 磋商过程中可能实质性变动内容 | √ | √ | √ |

2.4 供应商被视为充分熟悉本次采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本磋商文件不再对上述情况进行描述。

2.5 供应商必须详阅磋商文件的所有条款、文件及表格格式。供应商若未按磋商文件的要求和规范编制、提交响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接受，所造成的负面后果由供应商自行负责。

2.6 磋商文件的澄清或者修改

2.6.1 在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

2.6.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间5日前，以书面形式（包括信件、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等形式）通知所有获取磋商文件的潜在供应商，同时在中国招标投标公共服务平台、儋州市人民政府网上发布更正公告，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

2.6.3 供应商应于提交首次响应文件截止之日前，在中国招标投标公共服务平台、儋州市人民政府网查询本项目的更正公告，以保证其对磋商文件做出正确的响应，磋商文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

2.6.4采购代理机构将更正通知以公告的形式在中国招标投标公共服务平台、儋州市人民政府网发布，采购人、采购代理机构不作口头通知，公告发布后即视为供应商已知晓磋商文件的澄清或者修改的。

2.6.5 供应商认为需要对磋商文件进行澄清或者修改的，也可以书面形式或在向采购人或采购代理机构提出申请，由采购人或采购代理机构决定是否采纳供应商的申请事项。

2.6.6 供应商在提交首次响应文件截止时间前内未对磋商文件提出询问或申请对磋商文件进行澄清或者修改的，将视其对磋商文件的描述完全理解，并无歧义。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，对同一条款的评判适用于每个供应商。

- 3. 响应文件

3.1 基本要求

3.1.l 响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构之间的所有书面往来都应采用简体中文书写。

3.1.2 供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但应附有中文翻译本，否则所提供的外文资料将可能被视为无效材料。在解释响应文件或有差异时，以中文为准。

3.1.3 除磋商文件中另有规定外，本次采购项目均采用我国法定计量单位。

3.1.4 本磋商文件所表述的时间均为北京时间。

3.2 响应文件的组成

3.2.1 响应文件的内容和格式按本磋商文件“第六章 响应文件内容和格式”要求编制。

3.2.2 在磋商过程中，供应商根据磋商小组以书面形式要求提交的最后报价（或按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交的响应文件和最后报价）是响应文件的有效组成部分。

3.2.3 若供应商未按磋商文件的要求提供资料，或未对磋商文件做出实质性响应，将导致响应文件被视为无效。

3.2.4 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

3.3 报价要求

3.3.1 供应商应按照磋商文件要求填写“报价一览表”，并且该报价在响应文件中必须是统一的报价。本次采购项目采用总承包方式，因此供应商的报价应包括全部工程、货物和服务的价格及相关税费、劳务费、人工费等其他有关的所有费用，应是完成本项目磋商文件确定的采购范围内全部工作内容的价格体现。如果供应商在成交并签署合同后，在项目实施过程中出现的任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。

3.3.2 报价均须以金额报价，本磋商文件另有规定的，从其规定。

3.3.3 本项目最高限价为831000.00元，供应商报价（含最后报价）超出最高限价的，其响应文件按无效处理。

3.3.4 磋商小组认为供应商的报价（含最后报价）明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

3.3.5 供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的相关服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

3.3.6 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，应由其法定代表人/单位负责人或其授权代表签字（注：供应商为企业法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其单位负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人签字确认并附身份证明），由授权代表签字的，应当附法定代表人/单位负责人授权委托书。

3.3.7 供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明材料的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

3.3.8 依据《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》（财办库〔2024〕265号）的要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；

（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（四）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。 评审委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。

3.4 保证金（本次采购项目不收取磋商保证金）

3.5 响应文件有效期

3.5.1 响应文件有效期为从首次响应文件提交截止之日起计算的90天，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力。供应商的响应文件中必须载明响应文件有效期，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。如成交，有效期延长至双方合同义务完全履行后截止。

3.5.2 在特殊情况下，采购代理机构可于响应文件有效期满之前，征得供应商同意延长响应文件有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃继续参加本次磋商采购活动，保证金将无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其响应文件，但须相应延长保证金的有效期。受响应文件有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

3.6 响应文件的签署及盖章

- 3.6.1 响应文件一式叁份，其中正本壹份，副本贰份，采用胶装方式装订成册（书脊位置需标明项目名称（如有分包，则同时注明包号）及供应商名称），不得散装或者合页装订。响应文件电子版一份（U盘），；电子文档格式为word/e×cel（可编辑格式）和PDF格式两种，同时要求PDF格式的电子文件必须是纸质文件（正本）加盖单位公章（或自然人手印）和供应商法定代表人/单位负责人或其授权代表签字的扫描件。

- 3.6.2 响应文件须按磋商文件的要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”或“副本”之间如有差异，以正本为准。当响应文件未清楚标明“正本”和“副本”字样且出现不一致时，磋商小组可以认定供应商出现选择性报价而对其按无效响应处理。

- 3.6.3 响应文件需打印或用不褪色、不变质的墨水书写。响应文件应由供应商法定代表人/单位负责人或其授权代表在响应文件要求的地方签字，由授权代表签字的，应当附法定代表人/单位负责人授权委托书（注：供应商为企业法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其单位负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人签字确认并附身份证明），要求加盖公章的地方必须是供应商法定名称章，不得使用其他冠以法定名称的印章（如合同章、财务章、发票章、投标专用章、业务专用章、内部序号章等）或下属单位印章代替，供应商为自然人的捺手印，如为联合体投标的，由牵头单位（人）盖章（捺手印）。

- 3.6.4 响应文件内容应逐页加盖单位公章（或自然人手印），或以骑缝章的形式代替响应文件内容逐页盖章（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外），如为联合体投标的，由牵头单位（人）盖章（捺手印）。

- 3.6.5 响应文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，应由其法定代表人/单位负责人或其授权代表签字（注：供应商为企业法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其单位负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人签字确认并附身份证明）或者加盖公章，由授权代表签字的，应当附法定代表人/单位负责人授权委托书。

- 4. 响应文件的提交

4.1 响应文件的密封及标记

4.1.1 供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，在封口处加贴封条并加盖单位公章（或自然人手印）。封套上均应写明：

致：海南和一项目管理咨询有限公司

项目名称：儋州市白马井镇中心卫生院DR机、DR洗片机、阴道镜、压力蒸汽灭菌器等设备购置项目

项目编号：HNHY-2025-013

包    号：     包（如有）

注明：“请勿在响应文件提交截止时间之前启封”

供应商名称、联系人姓名和电话

4.1.2 响应文件电子版密封方式：“电子文档”上应用标贴标记，标贴上应注明供应商名称、项目名称（如有分包，则同时注明包号）和编号，单独放入一个密封袋中，加贴封条，并在封套封口处加盖单位公章（或自然人手印），在封套上仅标记“响应文件电子版”字样。

4.1.3 若响应文件未按规定书写标记和密封者，经采购人及监督意见同意后可拒收，由此引起的后果由供应商自行负责。

4.2 响应文件提交截止时间

4.2.l 供应商须在磋商文件第一章规定的首次响应文件提交截止时间前将首次响应文件送达采购代理机构指定地点。

4.2.2 若采购代理机构推迟了首次响应文件提交截止时间，应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人、采购代理机构和供应商受原提交截止时间制约的所有权利和义务均应以新的提交截止时间为准。

4.2.3 在首次响应文件提交截止时间后送达的首次响应文件，采购代理机构将拒收。

4.3 响应文件的补充、修改或者撤回

4.3.1 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构，该书面通知应由其法定代表人/单位负责人或其授权代表签字（注：供应商为企业法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其单位负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人签字确认并附身份证明）或者加盖公章，由授权代表签字的，应当附法定代表人/单位负责人授权委托书。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

4.3.2 响应文件的补充、修改文件应按规定编制、签署、密封及标记，并注明“补充、修改响应文件”和“响应文件提交截止时间之前不得启封”字样。补充、修改文件须在响应文件提交截止时间前送达采购代理机构指定地点。上述补充、修改文件若涉及报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

- 4.3.3 供应商不得在响应文件提交截止时间起至响应文件有效期满前撤回响应文件，否则保证金将按相关规定不予退还。

- 5. 响应文件的开启

5.1 响应文件的开启

5.1.1 采购代理机构按“第一章 竞争性磋商公告”中规定的磋商时间和地点组织响应文件的开启，采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。供应商应委派代表参加响应文件的开启，参加活动的代表须持本人身份证件签到以证明其出席。未派代表或不能证明其代表身份的，采购代理机构对响应文件的处理不承担任何责任。

5.1.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

5.1.3 在竞争性磋商文件规定的首次响应文件提交截止时间后，由供应商代表当场查验其响应文件的密封情况，确认无误后拆封。

- 6. 响应文件的评审

6.1 磋商小组的组成

6.1.1 受采购人的委托，采购代理机构向有关部门申请，从海南省评标专家库管理及抽取系统中按规定抽取有关技术、经济等方面的专家  3  名和采购人代表  0  名共  3  人组成磋商小组，其中，技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的2/3。该磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选供应商名单，提交评审报告。

6.2 落实的政府采购政策

6.2.1 根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。如本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.2.1.1 如本项目采购的产品属于品目清单范围内强制采购的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件，否则其作为无效响应处理。

6.2.1.2 如本项目采购的产品属于品目清单范围内优先采购的，每有一项为节能产品或者环境标志产品的最后单价给予2%扣除优惠，用扣除后的价格参加评审，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件，否则视为放弃享受价格扣除优惠政策。

6.2.2 根据财政部、工业和信息化部自2021年1月1日起施行的关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）和财政部自2022年7月1日起执行的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除优惠，用扣除后的价格参加评审（即按最后报价的90%作为评标价）。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，给予4%的扣除优惠，用扣除后的价格参加评审（即按最后报价的96%作为评标价）。若供应商为小微企业，应当提供“中小企业声明函（货物）”并加盖公章（格式见《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号）的附1），并对声明的真实性负责。如供应商提供《中小企业声明函（货物）》内容不实的，属于“隐瞒真实情况，提供虚假资料的”情形，依照有关规定追究相应责任。

6.2.3 根据财政部、司法部自2014年6月10日发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的有关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除优惠等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函（货物）》。

6.2.4 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会自2017年9月1日印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除优惠等促进中小企业发展的政府采购政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供“残疾人福利性单位声明函”并加盖公章（格式见财库〔2017〕141号的附件），并对声明的真实性负责，供应商不再提供《中小企业声明函（货物）》。

6.2.5 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见“第五章 采购需求”。中小企业划型标准根据《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。

6.2.6 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

6.2.7 如有提供虚假材料骗取政策性加分，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

6.3评审方法和标准

6.3.1 详见“第三章 评审方法”。

- 7. 确定成交供应商

7.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

7.2 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

- 8. 成交结果信息公布与授予合同

8.1 成交结果信息公布

8.1.1 成交供应商确定后2个工作日内，采购代理机构将在“第一章 竞争性磋商公告” 指定的媒体上公告成交结果信息。

8.1.2 供应商应在其响应文件中将涉及国家秘密、商业秘密和知识产权和其他依法不得公开的内容进行标注和说明，若未进行标注和说明的，视为相关内容均可随成交结果同时公告，采购人或采购代理机构对此不承担任何责任。

8.2 成交通知

8.2.1 成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

8.2.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

8.2.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后3日内，应按照磋商文件的规定，向采购人提交履约保证金（如有）。联合体成交的，履约保证金由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

8.2.4 成交供应商没有按照本章第8.2.3项规定提交履约保证金的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。

8.3 签订合同

8.3.l 成交供应商应按成交通知书规定的时间与采购人签订合同，否则保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

8.3.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及评审过程中有关澄清、说明或者更正均作为签订合同的依据。

8.3.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

8.3.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）未按照磋商文件确定的事项签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（3）拒绝履行合同义务的；

（4）违反国家法律、行政法规、部门规章和其他政府采购政策规定的。

8.4 履约保证金

8.4.1  是否要求成交供应商提交履约保证金：具体以采购合同要求为准

8.4.2 成交供应商必须按时保质保量完成合同内容，否则其履约保证金将不予退还。

8.4.3 履约保证金将在成交供应商履行完合同所有义务后，由采购人凭履约保证金收款收据在5个工作日内无息退还。

- 9. 询问及质疑处理

9.1 询问

9.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

9.2 质疑处理

9.2.1 质疑期限：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

9.2.2 质疑要求：供应商在法定质疑期内应当一次性针对采购文件、采购过程、中标或成交结果向采购人、采购代理机构通过书面形式提出质疑，两次或多次针对同一采购程序环节提出的质疑，采购人、采购代理机构可以拒收。供应商提出质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，而且必须符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的有关规定。

9.2.3 接收质疑函方式：根据委托代理合同约定，供应商质疑由采购代理机构负责接收并答复。

9.2.4 联系部门：海南和一项目管理咨询有限公司（招标业务部）

9.2.5 联系人及联系电话：程工  0898-68595567

9.2.6 通讯地址：海口市国贸路40号长城大厦1502室

- 10. 其他规定

10.1 采购代理服务费

10.1.1 本项目采购代理服务费参照琼价费管[2011]225号文件规定的标准收费77%计取，即￥9598.05元（玖仟伍佰玖拾捌元零伍分），由成交供应商在领取成交通知书前一次性全额向海南和一项目管理咨询有限公司缴纳。

10.2 现场考察和答疑会

10.2.1 采购人不组织现场考察和召开磋商前答疑会，供应商可根据实际需要自行对采购项目现场和周围环境进行考察，期间所发生的人身伤害及财产损失均由供应商自行负责。

10.2.2 采购人不对供应商据此而作出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口或理由，提出额外补偿，或延长合同期限等要求。

# 第三章 采购需求

一、项目基本情况

1、项目名称：儋州市白马井镇中心卫生院DR机、DR洗片机、阴道镜、压力蒸汽灭菌器等设备购置项目

2、项目编号：HNHY-2025-013

二、需求清单及技术参数要求

★1、需求清单一览表

| 序号 | 标的名称 | 数量/单位 | 是否接受 进口产品 | 是否为核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化X线摄影系统（DR机） | 1台 | 否 | 是 |  |
| 2 | 干式激光成像仪（DR洗片机） | 1台 | 否 | 否 |  |
| 3 | 电子阴道镜 | 1台 | 否 | 否 |  |
| 4 | 卧式蒸汽灭菌器 | 1台 | 否 | 否 |  |

- 技术参数要求

| 序号 | 标的名称 | 技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化X线摄影系统（DR机） | 1、高压发生器装置： ▲（1）逆变频率：＞450KHZ； （2）管电压可调范围：＞40-150KV； （3） 最短曝光时间：≤1ms； （4）最大输出电流：＞630mA； （5）最小时间电流积：≤0.1mAs； （6）最大时间电流积：＞630mAs； （7）具有器官程序摄影（APR）功能，摄影程序数量≥1000种； （8）高压发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在图像采集工作站上控制曝光参数； （9）配备硬件电离室（要求电离室为DR整机制造商原厂生产，提供第三方证明材料），具备AEC功能。 2、平板探测器： （1）材料：碘化铯+非晶硅（整板，非拼接）； （2）结构：移动式平板探测器； （3）总像素：平板≥900万； （4）最小像素尺寸：≤140μm； （5）有效数据位数：≥16bit； ▲（6）空间分辨率最低出厂标准：＞3.6lp/mm，并提供CFDA认证的技术要求作为证明材料； （7）从曝光到获得预示图像的最短时间：≤4.5s； （8）平板探测器重量≤4.2kg； （9）平板探测器表面承重：＞200kg； （10）获得 SRRC（国家无线电管理委员会强制认证要求）核准认证，并提供整机制造商的证明材料； （11）平板防水防尘等级：＞IP54，（须提供检验报告作为证明材料）； （12）平板坠落性能，在正常工作状态下自由坠落在硬性表面上仍能正常工作的高度：＞lm，提供检验报告作为证明材料； （13） 成像时间：≤6s； （14）最大电池容量的最大曝光时间：＞800次或＞4h； （15） 具备与主机同步开关机功能。 3、X射线管： （1）要求为原装进口； （2）双焦点：小焦点≤0.6mm；大焦点≤1.2mm； （3）管套热容量：＞1250kHu； （4） 阳极最大转速：＞3200r/min； （5）阳极热容量：＞220kHu； （6）靶角：≤12°； （7）最大管电流：≥650mA； （8）焦点额定功率：小焦点＞20kW；大焦点≥50kw。 4、X射线管支撑装置： （1）类型：落地式、非U臂或 UC 臂机架， （2）无需天轨即可完成安装； （3）球管沿水平轴旋转≥±180°； （4）球管立柱沿垂直轴旋转≥±180°； （5）球管垂直移动范围＞1400mm； ▲（6）球管垂直移动到最低处≤350mm（球管中心距地）； （7）具备手动控制球管垂直运动功能； （8）机头具备感应把手，可单手触控解锁，并可同时控制球管沿立柱的垂直向与横向运动； （9）具有一个动作即可完成X射线管升降、X射线管纵向运动、X射线管垂直旋转的运动解锁装置。 5、摄影床 （1）固定式摄影床，床面具备四方浮动功能，电磁锁定； （2）床面横向移动：≥260mm，纵向移动：＞910mm； （3）床面高度：≤650mm； ▲（4）床面下表面至片盒上表面的距离应小于60mm，提供检测报告证明； （5）承重：＞270kg； （6）固定滤线栅栅密度＞40L/cm； （7）固定滤线栅尺寸≥470×450mm； （8）探测器托盘覆盖范围＞1000mm。 6、立式平板探测器摄影架 （1）平板探测器垂直移动范围≥1510mm； ▲（2）平板探测器垂直移动到最低处≤350mm（平板中心距地）； （3）具备手动控制平板探测器垂直运动功能； （4）片盒内提供无线平板探测器自动充电装置，且支持任意放置均可充电，无需考虑无线平板探测器的插入方向（须提供图片作为证明材料）。 7、限束器 （1）固有滤过（70kV)）：≤1.3 mmAl； （2） 具备内置不遮挡光野的可调式附加滤过板；1.5mmA12.0mmAl； （3）最小照射野（SID=100cm）：≤10mm×l0mm； （4） 最大照射野（SID=100cm）：＞430mm×430mm。 8、图像采集工作站 （1）控制台配置，可控制 X线发生器、病人资料处理、图像显示及图像传输等，配备最新版本的专业 DR处理软件； （2）一体化工作站，各功能非模块设计； （3） 一键开关机控制盒：具备一键开关机功能，使医生开关机操作更加方便，同时保护机器及病人数据的安全； （4）操作系统：Windows，全中文操作界面； （5）硬件配置：CPU≥3.0GHz，内存容量＞4G，硬盘容量＞1T，液晶显示器：＞23"； （6）病人数据输入：鼠标、键盘； （7）配有标准 DICOM3.0输入输出接口，具有 DICOM 打印、存储、一体化光盘刻录、传输和获取以及 Worklist 功能； （8）具备患者信息登记、编辑功能； （9）具备曝光参数调节功能； （10）具备3D投照体位示意图； （11）图像显示/查看/处理； ▲（12）图像支持任意角度旋转； （13）胶片打印排版，支持不同病人拼图打印； （14）图像删除原因统计功能等； （15）数据备份定期提醒，自动清理； （16）具备栅影抑制功能； （17）为确保图像传输的稳定性和及时性，具备在不依赖于医院的网络覆盖下，支持DICOM 图远程传输功能； （18）具备远程手机移动端DICOM 阅片功能； （19）具备远程PC端DICOM 阅片功能； （20）软件支持3台以上打印机链接，并提供界面截图作为证明材料； （21）具备辐射剂量面积指示，并在图像上显示，提供界面截图作为证明材料； ▲（22）具备常规模式、急诊模式、体检模式（提供工作站软件界面截图），儿童检査模式。 |  |
| 2 | 干式激光成像仪 | （1）激光成像技术（干式激光），支持多国（13种）用户语音； （2）分辨率每英寸＞508DPI； （3）最小像素＞50um； （4）成像像素灰阶深度＞14bit； ▲（5）具备自动识别万能片槽，可随时识别打印不同尺寸，支持胶片尺寸＞5种（8×10、10×12、11×14、14×14、14×17 尺寸），2尺寸胶片在线，可选配5输出胶片分片器； （6）首张打印所需时间：60s，输出量每小时＞110张（14×17英寸，508DPD）； （7）具备影像质量自动控制（AIQC）技术，能自动校准胶片和图像设置，确保影像输出的一致性； ▲（8）支持乳腺图像打印，可实现＞4.0 Dmax 影像； - （9）网络连接性，集成的 DICOM 接口支持 DICOM 设备打印，内置独立 DICOM 服务器，10/100/1000/Base-T以太网成像仪连接，通过带 RJ-45插头的CATS UTP电缆实现网络连接，可连接LIS或PACS 系统； - （10）智能支持，智能链接远程监控和诊断可追踪设备的状态，caresteam 的客户网络全天候可用； （11）自动影像质量控制（AIQC），无手动启动或胶片校准程序，确保影像输出的一致性，自动化控制，无需用户手动干预； （12）操作环境，温度：15-33 摄氏度，湿度：20-80%相对温度，无冷凝，磁场：50 高斯，海拔高度：-30至 3000 米； （13）电源交流电压180-264伏特；50/60 赫兹；最大6安培。 |  |
| 3 | 电子阴道镜 | 1、技术参数： ▲（1）摄像系统图像像素＞207万（提供注册证或技术要求或检验报告）； （2）放大倍数：光学1～40倍放大； （3）原装 一体高清成像模块，全光学放大，自动/手动聚焦； （4）动态自动聚焦系统，自动白平衡，亮度自动调整及电子防震动措施。 2、配置要求： （1）品牌机 ≥酷睿 i3、内存≥8G、固态硬盘； （2）显示器≥23 吋液晶显示器； （3）专业高清采集卡； （4）彩色喷墨打印机； （5）双圈 LED 高清阴道镜镜头； （6）高保真采集脚踏开关； （7）专用台车； （8）高清阴道镜分析系统软件。 |  |
| 4 | 卧式蒸汽灭菌器 | （1）采用手轮式快开门旋压锁紧结构，使锅盖开启与锁紧安全可靠； （2）灭菌腔体采用优质不锈钢304材质； （3）具有自动进水与补水功能； （4）自胀式密封圈结构； ▲（5）LCD液晶彩色触摸屏，自动运行工作循环程序，灭菌结束（报警）后自动停止工作； ▲（6）具有一键制灭菌功能选择，可根据不同的灭菌物品快速明了的进行所需选择； （7）具自动排放冷空气及灭菌结束自动排气功能； （8）采用电子与机械互动的安全联锁结构，确保有压力时联锁装置锁住锅盖把手，避免腔体内有压力时开锅盖； （9）腔体与蒸发器均具有机械式安全泄压阀和电控式过压保护装置的双套保护系统； （10）具有断水保护装置，水位检测报警功能和漏电保护系统； （11）可预置固定程序针对固体、液体的灭菌选择模式； （12）温度偏差修正功能； （13）底部带脚轮，方便移动； ▲（14）内腔厚度＞3mm； ▲（15）设计使用年限≥10年； （16）灭菌温度可设定范围50℃-134℃，灭菌时间可调设定范围1-5999min； （17）设计温度138℃，额定工作压力：0.217Mpa，设计压力：0.24Mpa； |  |

- ★三、商务要求

- 1、包装和运输

- 交付货物的包装和运输的费用必须包含在响应报价中，且必须满足法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求产生。提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好并未曾使用的产品。

- 2、售后服务

- （1）质保期不得少于3年，产品交付使用后，质保期内免费上门保修。

- （2）供应商须开通24小时服务热线，提供7×24小时技术服务。在质保期内，产品问题2小时内响应，48小时内上门服务，并在2天内修复，否则，必须提供备用产品。

- （3）质保期内，供应商负责对其提供的系统及全部产品进行维修和软件维护、升级，不再向采购人收取费用，但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

- （4）所有产品和软件质保服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到采购人设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由供应商承担。

- 3、质量保证

- （1）所投的产品供应商保证其出售的设备是原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件），生产日期应在自合同签署之日往前推算 6 个月内，符合原厂质量检测标准（以说明书为准）。

- （2）所投的产品外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。

- （3）所投产品必须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合用户要求的产品。

- 4、安装调试

- （1）所有产品应按出厂标准及国家相关要求进行包装及运输。由供应商免费送货至采购人指定地点并安装调试，安装调试应以需求书要求的技术参数指标为标准。

- （2）设备需接入采购人信息系统，所产生的费用由供应商支付。

- 5、验收方式及标准：由采购人在指定地点对所采购标的进行验收，验收标准除了磋商文件的质量要求和技术指标、成交供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准外，可溯源到国家、行业及地方现行相关规定、规范及技术标准。

- 6、付款要求：双方合同中约定。

- 7、合同履行期限（交付期）：自合同签订之日起30日历天内供货、安装并调试完成。

- 8、交付地点：采购人指定地点。

注：本章“★”标记的为实质性要求，不得负偏离或不满足，否则按无效响应处理，“▲”标记的为重要参数，如负偏离或不满足，则在评审时加重扣分。

# 第四章 政府采购合同条款

（特别说明：本合同条款仅供参考，最终以双方签订的协议为准）

合同编号：

签订地点：

签订时间：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及政府采购货物类项目（项目编号：HNHY-2025-013）的《采购文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的采购文件、响应文件、成交通知书等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 货物品名 | 产品制造商 | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 随机配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

2.1 合同总价为人民币大写：    元，即RMB￥    元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

3.1 乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

3.2 货物必须符合或优于国家（行业）         标准，以及本项目采购文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.3 乙方须在本合同签订之日起    日内送交货物成品给甲方，送交货物成品必须与采购、成交保留样品（如有）一致，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

3.4 货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

四、交货及验收

4.1 乙方交货期限为合同签订生效后的    日内，在合同签订生效之日起    天内交货到甲方指定地点为    ，随即在    日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在      年    月    日前全部完成安装调试验收合格交付使用（如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延）。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

4.2 验收由甲方组织，乙方配合进行：

（1）货物在乙方通知安装调试完毕后     日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用期重新计算；试用期结束后    日内完成最终验收；

（2）验收标准：按国家有关规定以及甲方采购文件的质量要求和技术指标、乙方响应文件及承诺以及本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在采购文件与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

（3）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其他不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应作出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（4）如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

4.3 货物安装完成后    日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4.4 乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

4.5 如货物经乙方    次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

4.6 其他未尽事宜应严格按照政府采购相关规定执行。

五、付款方式

5.1 合同签订生效之日起   个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同价的    作为预付款；乙方按照甲方要求将货物运送至交货地点、安装调试完毕并验收合格后，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同价的    ，余款（合同价的    %）在质保期满（无任何质量问题）后 10 个工作日内付清（不计息）。

5.2 合同履约保证金：在货物验收合格后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的    日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥    元，人民币大写：    元整；

5.3 乙方在甲方付款前向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

6.1 质保期为验收合格后    年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后    小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方    次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

6.2 乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

7.1 甲方违约责任

（1）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之  /天的违约金；逾期付款超过    天的，乙方有权终止合同；

（2）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

7.2 乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的    %的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之 五 /天的违约金；逾期交货超过15天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的 20 %的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在    天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的    %的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的    %向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

（6）乙方应承担的违约金，甲方有权在乙方提交的履约保证金中予以优先扣回。

八、争议解决办法

8.1 因货物的质量问题发生争议，由甲方所在地质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

8.2 合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

9.1 如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

9.2 本合同一式    份，自双方签章之日起生效。甲方    份，乙方    份、采购代理机构一份。

（本页以下无正文）

甲方：（盖章）                                乙方：（盖章）

法定代表人（被授权人）：           法定代表人（被授权人）：

地    址：                                           地    址：

开户银行：                                       开户银行：

账    号：                         账    号：

电    话：                         电    话：

# 第五章  评审办法

1. 总则

1.1 结算审核根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等国家及地方政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

1.2 磋商小组应按照磋商文件的规定进行评审、磋商，并独立履行下列职责：

1.2.1 熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷；

1.2.2 审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求，并作出公正评价；

1.2.3 根据需要要求供应商对其响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

1.2.4 推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

1.2.5 编写评审报告并进行签署；

1.2.6 向采购人、财政部门或者其他监督部门报告非法干预结算审核的行为；

1.2.7 法律、行政法规、部门规章和其他政府采购政策规定的其他职责。

1.3 磋商过程应独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。

1.4 磋商小组评价响应文件，除磋商小组要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据响应文件本身的内容，不寻求供应商提供其他外部证据。

2. 评审程序和评审方法

2.1 资格性审查

2.1.1 磋商小组应根据法律、行政法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定缴纳保证金（如有）、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格，资格性审查内容详见“附表1 资格性审查表”。

2.1.2 资格性审查结束后，磋商小组应当出具资格性审查表，没有通过资格性审查的供应商，磋商小组应当出具书面报告说明未通过资格性审查的原因。

2.1.3 资格性审查采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过资格性审查，通过资格性审查的供应商不足3家的（本章第2.5.5项和第2.5.6项的特殊情形除外），终止本次磋商采购活动，并发布终止公告。

2.2 符合性审查

2.2.1 对响应文件（包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件）的符合性审查。磋商小组应当对响应文件进行符合性审查，符合性审查内容详见“附表2 符合性审查表”。

2.2.2 符合性审查结束后，磋商小组应当出具符合性审查表，没有通过符合性审查的供应商，磋商小组应当出具书面报告说明未通过符合性审查的原因。

2.2.3 符合性审查采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过符合性审查，符合性审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以首次响应文件提交顺序或现场抽签的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。供应商应派法定代表人/单位负责人或其授权代表参加磋商。

2.3 响应文件的澄清、说明或者更正

2.3.1 磋商小组在对响应文件（包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件）的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件（包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件）应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应由其法定代表人/单位负责人或其授权代表签字（注：供应商为企业法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其单位负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人签字确认并附身份证明）或者加盖公章，由授权代表签字的，应当附法定代表人/单位负责人授权委托书。

2.3.3 报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

2.3.3.1 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

2.3.3.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

2.3.3.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

不得未经澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.3.4 如不及时做出合理的澄清、说明或者更正响应文件，该响应文件（包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件）将会由于不符合要求而作无效响应文件处理。

2.3.5  依据《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》（财办库〔2024〕265号）的要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；

（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（四）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。 评审委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。

2.4 磋商

2.4.1 对于“第二章 供应商须知”第2.3款规定允许磋商文件实质性变动内容，且在磋商过程中磋商文件实质性内容发生变动的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动，对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/单位负责人或其授权代表签字（注：供应商为企业法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其单位负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人签字确认并附身份证明）或者加盖公章，由授权代表签字的，应当附法定代表人/单位负责人授权委托书。磋商小组应当根据规定对供应商重新提交的响应文件进行符合性审查。供应商重新提交的响应文件未通过符合性审查的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

2.4.2 对于“第二章 供应商须知”第2.3款规定允许磋商文件实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当根据规定对供应商提交的首次响应文件进行符合性审查，直接与实质性响应磋商文件要求的供应商就价格组织多轮磋商。

2.4.3 磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.4.4 磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

2.4.5 磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

2.4.6 磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商的磋商资格取消，不允许其提交最后报价。

2.5 提交最后报价

2.5.1 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。供应商最后报价应由其法定代表人/单位负责人或其授权代表签字（注：供应商为企业法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其单位负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人签字确认并附身份证明）或者加盖公章，由授权代表签字的，应当附法定代表人/单位负责人授权委托书。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.5.2 已提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该书面通知由供应商授权代表签字。采购代理机构按规定退还退出磋商的供应商的保证金（如有）。

2.5.3 除了未通过资格性审查和符合性审查的供应商，对已提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价（或者重新提交响应文件和最后报价），且又未按本章第2.5.2项规定退出磋商的，供应商的保证金不予退还。

2.5.4 供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其最后报价按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

2.5.5 市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。

2.5.6 采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务的项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行，提交最后报价的供应商（社会资本）可以为2家。

2.6 计算评标价

2.6.1 在磋商过程中为了落实政府采购相关政策规定，按照磋商文件“第二章 供应商须知”第6.2款规定落实价格扣除、评审加分等优惠措施。对符合规定的供应商，以最后报价为基准，计算评标价，如供应商不存在“价格扣除、评审加分”等情况，评标价仍然等于最后报价，评标价仅用于计算排名，成交金额仍以供应商的最后报价为准。

2.7 评审方法

2.7.1 本项目采用“综合评分法”的评审方法。综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2.7.2 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组各成员应当独立采用综合评分法对提交最后报价供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，加权汇总每项评审因素的有效得分，计算每个有效供应商的综合得分。除价格评审外，其他评审扣分的，磋商小组各成员应在评审报告中注明扣分分值、扣分理由和依据。除客观评审项外，针对同一供应商的同一评审项，磋商小组各成员的评分分值偏离幅度不得超过该评审项平均分值的±30%，否则其该项评审意见无效。

2.7.3 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且评标价最低的为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/评标价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

2.7.4 商务、技术及价格权值分配

| 评审项目 | 商务、技术评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 值 | 70% | 30% |

2.8 复核

2.8.1 综合评分结束后，磋商小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格性审查未通过的、供应商符合性审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

2.9 推荐成交候选供应商

2.9.1 磋商小组复核后，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告，符合本章第2.5.5项和第2.5.6项的特殊情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照评标价由低到高的顺序推荐。评审得分且评标价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

2.10 编写评审报告

2.10.1 磋商小组推荐成交候选供应商后，应当根据评审记录和评审结果编写评审报告，评审报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（2）响应文件开启日期和地点；

（3）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

2.10.2 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

2.11 纠正评审错误

2.11.1 评审报告签署前，存在资格性审查错误、符合性审查错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评审因素评分错误、经磋商小组认定评分畸高或畸低情形之一的，磋商小组应当当场纠正，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原磋商小组进行重新核对。纠正和重新核对只能纠正上述情形规定的错误、修改或者重新形成受该错误直接影响的评审意见，不得改变其他已形成的评审意见。纠正和重新核对改变评审结果的，采购人或者采购代理机构应当书面报告本级财政部门。

3. 采购活动终止

3.1 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本章第2.5.5项和第2.5.6项的特殊情形除外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

3.2 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商。如有要求，采购人将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

4. 评审、磋商纪律

4.1 磋商小组在采购活动过程中，应当按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《政府采购评审专家管理办法》的规定履行职责和义务，不得违法评审、违反结算审核纪律。

4.2 磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

4.3 磋商小组成员以及与结算审核有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

4.4 磋商小组成员应当遵守下列工作纪律：

（1）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（2）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（3）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（4）评审过程中，不得干预或者影响正常结算审核，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得违反规定撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（5）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因履行法律法规规定的义务外，不得向外界透露评审内容。

（6）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（7）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

附表1

资格性审查表

项目名称：儋州市白马井镇中心卫生院DR机、DR洗片机、阴道镜、压力蒸汽灭菌器等设备购置项目

项目编号：HNHY-2025-013

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | ①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码事业单位法人证书”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”； ④若为自然人：提供“身份证明材料”。 以上均提供复印件。 |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供承诺函，格式自拟。 |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供承诺函或情况说明，格式自拟。 |  |
| 4 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 供应商提供承诺函，格式自拟。 |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供承诺函，参考格式详见“第六章 响应文件内容和格式”。 |  |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 供应商结合自身实际情况及本项目磋商文件的规定，提供相应的承诺函（或情况说明），其中应说明供应商股东或上级管理关系情况（可提供企业机读档案登记资料或国家企业信用信息公示系统网上截图或有效的证明材料）。 |  |
| 7 | 特定资格要求 | 1、①投标人为生产企业的，投标货物若属于第一类医疗器械产品，须提供第一类医疗器械生产备案凭证 ，投标货物若属于第二类、三类医疗器械产品 ，须提供医疗器械生产许可证；投标人为经营企业的，投标货物若属于第三类医疗器械产品，须提供医疗器械经营许可证和投标货物生产厂家的医疗器械生产许可证，投标货物若属于第二类医疗器械产品，须提供第二类医疗器械经营备案凭证，投标货物若属于第一类医疗器械产品 ，则无须提供此项；②投标货物属于第一类医疗器械产品须提供第一类医疗器械产品备案凭证 ，属于第二类、第三类医疗器械产品则须提供完整的医疗器械注册证。 2、供应商未被列入“中国执行信息公开网”（http：//zxgk.court.gov.cn）“失信被执行人”、信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“重大税收违法失信主体”及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”三类不良信用记录（信用记录以“中国执行信息公开网”（http：//zxgk.court.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上公布的信用记录为准）。 |  |
| 结 论 |  |  |  |

- 1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

磋商小组：                                                              日期：    年    月    日

附表2

符合性审查表

项目名称：儋州市白马井镇中心卫生院DR机、DR洗片机、阴道镜、压力蒸汽灭菌器等设备购置项目

项目编号：HNHY-2025-013

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件 | 响应文件的数量、签署及盖章等满足磋商文件要求 |  |
| 2 | 响应报价 | 是否未超出磋商文件规定的最高限价，并且符合其他报价规定 |  |
| 3 | 响应文件有效期 | 是否满足磋商文件要求 |  |
| 4 | 保证金 | 是否满足磋商文件要求 |  |
| 5 | 采购需求 | 是否完全满足磋商文件“第五章 采购需求”的要求 |  |
| 6 | 响应内容 | 是否已对本项目所有采购内容进行响应和报价 |  |
| 7 | 其他无效响应认定情形 | 是否无其他无效响应认定情形 |  |
| 结 论 |  |  |  |

- 1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

磋商小组：                                                              日期：       年    月    日

附表3

商务、技术及价格评分表

项目名称：儋州市白马井镇中心卫生院DR机、DR洗片机、阴道镜、压力蒸汽灭菌器等设备购置项目

项目编号：HNHY-2025-013

| 序号 | 类别 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务及技术部分（70分） | 技术商务要求响应 | （1）供应商针对磋商文件第五章“采购需求”的技术参数要求中标注“▲”技术指标（共14条）的响应得分规则如下： 每满足一条“▲”技术指标得1分，满分共14分。 （2）供应商针对磋商文件第五章“采购需求”的技术参数要求中非“▲”技术指标（共107条）的响应得分规则如下： 每满足一条非“▲”技术指标得0.2分，满分21.4分。 备注：1、标注“★”的条款为本项目实质性要求，不作为本项评审。2、“第五章 采购需求”的技术参数要求中，以括号+数字形式（如“（1）”“（2）”“（3）”...）计一条技术指标。 | 35.4 |
|  |  | 项目实施方案 | 根据供应商提交的项目实施方案进行综合评分，方案内容包括但不限于：①项目实施计划；②工作流程；③人员配备；④应急处理预案；⑤配合履约验收；⑥各专项方案（包括进度控制、物流运输、安装调试、质量保证、安全保障等）。供应商提交项目实施方案的得20分，如第①—⑤项，每缺少一项内容扣2分，第⑥项“各专项方案”，每缺少一个专项内容扣2分，扣完为止；项目实施方案内容存在一处缺陷（缺陷是指方案内容不符合采购项目的具体特点、与采购项目实际需要不相适应、与合同履行无关、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误等情形）扣1分，扣完为止。 | 20 |
|  |  | 售后服务方案 | 根据供应商针对本项目提交的售后服务方案进行综合评分，方案内容包括但不限于：①售后服务流程；②售后服务响应机制；③售后服务人员；④售后服务承诺；⑤常见的故障处理办法；⑥应急处理预案等。供应商提交售后服务方案的得12分，如每缺少一项内容扣2分，扣完为止；售后服务方案内容存在一处缺陷（缺陷是指方案内容不符合采购项目的具体特点、与采购项目实际需要不相适应、与合同履行无关、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误等情形）扣1分，扣完为止。 | 12 |
|  |  | 履约能力评价 | 自2020年1月1日起至今，供应商具有医疗类设备产品供货经验（不限行政区域和行业），每一个得1.3分，本项满分2.6分。 证明材料: 供应商须在响应文件中附合同协议书复印件，需附有货物明细，时间按合同签订的时间为准，并加盖公章。 | 2.6 |
| 2 | 价格部分（30分） | 报价得分 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且评标价最低的为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/评标价）×价格权值×100，得分保留小数点后两位，第三位“四舍五入”。 | 30 |

# 第六章 响应文件内容和格式

儋州市白马井镇中心卫生院DR机、DR洗片机、阴道镜、压力蒸汽灭菌器等设备购置项目

响 应 文 件

项目编号：HNHY-2025-013

（如有分包，则同时注明包号）

供应商：                         （盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或其授权代表：             （签字）

年         月         日

目   录

- 响应承诺函

二、报价一览表

三、分项报价明细表

四、法定代表人/单位负责人身份证明

五、法定代表人/单位负责人授权委托书

六、技术（服务）响应表

七、资格证明文件

八、供应商类似项目业绩

九、项目实施方案

十、售后服务方案

十一、其他资料

## 一、响应承诺函

致：儋州市白马井镇中心卫生院

根据贵单位 儋州市白马井镇中心卫生院DR机、DR洗片机、阴道镜、压力蒸汽灭菌器等设备购置项目 （项目编号为HNHY-2025-013）的磋商文件（包括澄清或者修改的内容）要求，正式授权下述签字人              （姓名和职务）代表               （供应商名称），提交响应文件。

（1）我方郑重承诺：在参加磋商前已仔细研究了本项目磋商文件（包括澄清或者修改的内容）及所有相关资料，我方充分注意并理解所有条款内容和规定，不存在歧义、重大误解或格式条款等瑕疵，同时认为本项目磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方接受磋商文件的所有条款内容和规定，且无任何异议。

（2）我方保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

（3）我方同意按照磋商文件中规定的响应文件有效期为从首次响应文件提交截止之日起计算的        天，在此期间，响应文件将始终对我方具有约束力。如我方成交，响应文件在此期间之后将继续保持有效。

（4）我方已毫无保留地向贵单位提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，我方同意将按贵单位要求如实提供一切补充材料或证据。

（5）我方完全服从和尊重磋商小组所作的评审结果，同时清楚理解到报价最低并不一定获得成交资格，即最低报价不是成交的保证。

（6）一旦我方成交，我方承诺按磋商文件规定一次性支付本次采购代理服务费。如因我方自身原因造成取消成交资格或自愿放弃成交资格的，我方已交纳的采购代理服务费将不予退还，由此造成的损失由我方自行承担。

（7）如果我方成交，我们将根据磋商文件的规定严格履行自己的责任和义务。

供应商名称：                       （盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或其授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

日    期：       年      月     日

## 二、报价一览表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 包 号 |  |
| 首次响应报价总额 | 人民币（大写）： |  |  |
|  | ￥： 元 |  |  |
| 增值税税率 | % | 关于税率的说明（如有） |  |
| 合同履行期限（交付期） |  |  |  |
| 首次响应报价的各个组成部分详见“分项报价明细表” |  |  |  |

备注：

1、报价大小写不一致时以大写为准；

2、报价总额包括本磋商文件中要求的所有工程、货物、服务、税、保险等一切费用；

3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内；

4、报价一览表格式不得自行改动。此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

供应商名称：                          （盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或其授权代表（签字或盖章）：

日      期：        年        月        日

- 三、分项报价明细表

项目名称： 儋州市白马井镇中心卫生院DR机、DR洗片机、阴道镜、压力蒸汽灭菌器等设备购置项目

项目编号：HNHY-2025-013

包号（如有）：

| 序号 | 产品名称 | 产品 制造商 | 品牌 | 规格 型号 | 单价 （元） | 数量/单位 | 单项总价（元） | 是否进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、以上表格格式行可增减；

2、所填写的总价须符合“第二章供应商须知”第3.3款规定，且与供应商报价一览表中填写的首次响应报价总额必须一致，否则其报价无效，响应文件按无效处理；

3、报价总额包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装及调试、人员培训、配套辅材等验收检测合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项等含税费用。

4、进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

供应商名称：                          （盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或其授权代表（签字或盖章）：

日      期：        年        月        日

## 四、法定代表人/单位负责人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年       月       日

姓    名：       性别：       年龄：       职务：

系                           的法定代表人/单位负责人。

特此证明。

供应商名称：                      （盖单位公章）

日      期：      年      月      日

备注：

1、上述证明文件须附有法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件；

2、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等，提供的证件材料必须在有效期内，若提供居民身份证，须为正、反面复印件；

3、供应商为“其他组织”时，对应为“单位负责人”或“经营者”。

## 五、法定代表人/单位负责人授权委托书

致：儋州市白马井镇中心卫生院

本授权声明：            （供应商名称）            （法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权            （被授权人姓名、职务）为我方“            ”项目（项目编号：            ）磋商采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商采购、签订合同以及执行合同等一切事宜。

委托授权期限：                  ，被授权人无转委托权。

特此声明。

法定代表人/单位负责人（授权人）签字：

授权代表（被授权人）签字：

供应商名称：                      （盖单位公章）

日      期：      年      月      日

备注：

1、供应商为企业法人时提供“法定代表人授权委托书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权委托书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、上述授权委托书须附有授权代表（被授权人）身份证明材料复印件；

3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等，提供的证件材料必须在有效期内，若提供居民身份证，须为正、反面复印件；

4、若响应文件均由法定代表人/单位负责人签字且法定代表人/单位负责人本人参加磋商的，可不提供本项内容。

## 六、商务、技术（服务）响应表

项目名称：儋州市白马井镇中心卫生院DR机、DR洗片机、阴道镜、压力蒸汽灭菌器等设备购置项目

项目编号：HNHY-2025-013

| 序号 | 磋商文件要求条款描述 | 供应商响应条款描述 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 声明：除本表已列明偏离（包括正偏离/负偏离）外，我们响应竞争性磋商文件规定的其余全部技术（服务）要求，并承诺按照竞争性磋商文件规定的商务、技术（服务）要求提供对应产品和服务。 |  |  |  |

备注：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、供应商应对比竞争性磋商文件要求条款，在偏离情况注明“正偏离”、“负偏离”，如与竞争性磋商文件的商务、技术（服务）要求的条款无偏离，则注明“完全响应”；

3、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：                          （盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或其授权代表（签字）：

日      期：        年        月        日

## 七、资格证明文件

（1）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 手机号码 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号或统一社会信用代码 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 与我方存在直接控股关系的单位为： ；存在管理关系的单位为： 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）具有独立承担民事责任的能力

备注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码事业单位法人证书”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”，以上均提供复印件。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

备注：供应商提供承诺函，格式自拟。供应商承诺不实的，将依照有关法律法规追究法律责任。

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

备注：提供承诺函或情况说明，格式自拟。

（5）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

备注：供应商提供承诺函，格式自拟。供应商承诺不实的，将依照有关法律法规追究法律责任。

（6）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。参考格式如下：

承诺函

（采购人名称）：

本单位郑重承诺，在参加本次政府采购（项目编号：HNHY-2025-013）活动前三年内，在经营活动中没有重大事故，没有任何重大违法行为记录。（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

我单位对上述承诺真实性负责。如有虚假，本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

供应商名称：                          （盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或其授权代表（签字）：

日      期：        年        月        日

（7）法律、行政法规规定的其他条件

备注：供应商结合自身实际情况及本项目磋商文件的规定，提供相应的承诺函。

承诺函

（采购人名称）：

我方                  （供应商名称）郑重承诺：

参加本次政府采购（项目编号：              ）活动中，我方        （在下划线处如实填写：“不存在”或“存在”）下列情形之一：

（1）被依法暂停或者取消参加政府采购活动资格；

（2）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动；

（6）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动（供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制磋商文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为磋商文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制）。

（7）参加政府采购活动前三年内，有过环保类行政处罚记录。

（8）法律、行政法规、部门规章和其他政府采购政策规定的其他违规情形。

我方对上述承诺真实性负责。如有虚假，我方愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

供应商名称：                          （盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或其授权代表（签字或盖章）：

日      期：        年        月        日

（8）其他资格要求证明材料

备注：提供其他资格要求证明材料的复印件。

## 八、供应商类似项目业绩

| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 主要标的信息 | 合同金额 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、以上表格格式行可增减；

2、表后附类似项目业绩证明材料复印件。

## 九、项目实施方案

格式自拟

十、售后服务方案

## 格式自拟

## 十一、其他资料

备注：附本项目磋商文件要求的其他材料和供应商认为有助于本次磋商采购的其他资料，格式自拟。

附件一：中小企业声明函（如有）

## 中小企业声明函（工程、服务）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）的  （项目名称、项目编号及包号）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为  （企业名称），从业人员        人，营业收入为     万元1，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为  （企业名称），从业人员        人，营业收入为     万元1，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：       年     月     日

注：

1、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2、小型、微型企业须提供《中小企业声明函》，否则将不进行价格扣除。

附件二：监狱企业证明（如有）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件三：残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：

1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。